**电子天平、单道移液器、低温保存冰箱招标参数**

1. **电子天平（数量2台）**

1.最大秤量：220g；  
\*2.可读性：0.1mg；  
3.重复性（测试载荷）：0.1 mg；  
\*4.稳定时间：≤2s；  
5.线性误差：0.2mg；  
6.灵敏度温度漂移：2ppm/℃；  
7.秤盘尺寸：φ90mm；  
8.应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、减重称量、统计称量、自由因子称量；  
9.内置时间和日期功能；  
\*10.提供所投产品生产厂家或授权代理商售后服务承诺函。

1. **单道移液器（数量3套）**

1.量程要求：0.1-2.5ul、0.5-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul、500-5000ul共7支为1套  
2、三点校正，可根据按钮颜色选择适配标准吸嘴  
\*3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，坚固耐用，耐高温抗腐蚀，操作更安全。  
4、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性  
\*5、具有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛  
\*6、四位数体积显示，可精确至小数点后两位数字，操作时显示屏正对操作者  
7、卓越人体工程学设计，重量小于80g  
8、提供CE认证证书  
9、原装进口产品，为保证售后服务的可靠性，需提供针对本项目的生产厂家提供的售后服务承诺书。

10、配置原装枪头:0.1-10ul，3000个；2-200ul,3000个；50-1000ul,3000个；100-5000ul,3000个；

11、枪头盒：0.1-10ul，5个；2-200ul,5个；50-1000ul,5个；100-5000ul,5个；

12、移液器架：5个。

备注：原装枪头、枪头盒和移液器架只需按参数要求数量配置，移液器为3套。

1. **低温保存冰箱（数量2台）**

1、有效容积：≥270升，立式  
2、外部尺寸（mm）：≤580\*600\*1750  
\*3、温度控制：微电脑控制，箱内温度-10～-25℃可调；LED温度数字显示，便于远距离观察。  
4、温度：精确电脑控制，大屏幕数字温度显示。  
5、安全报警系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警、红光亮报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警。  
6、外门双层密封条设计，保温性能强，保温性能好。  
\*7、单门设计，抽屉≥7个，便于物品分类存放。  
8、风机采用进口冷凝风机，知名进口压缩机，门锁设计,储藏物品更安全。  
9、开机延时功能：能防止停电后来电，所有的电器同时开启时，电流量过高，造成机器损害。  
\*10、认证：生产企业通过国家ISO13485，ISO9001,ISO14001，GB/T28011-2011认证。具有国家医疗器械注册认证。  
11、售后服务： 2小时内响应，24小时内上门维修服务，整机保修一年压缩机三年。