刀式研磨仪产品技术参数

- 技术指标：

- 仪器系统：刀式研磨仪是一款专门进行粉碎和均质化处理的仪器，能在数十秒钟内将样品粉碎至分析细度，并且粉碎结果均质化程度高，可满足实验室操作和分析过程所提出的各种专业要求；

- 应用范围：刀式研磨仪适用于对软性、中硬性、脆性及纤维性等样品的粉碎研磨，尤其适合对含水、含油、含脂肪及纤维性物料的研磨及均质化处理；

- 进样尺寸:小于40mm，最终出样尺寸：小于300μm；

- 样品处理量:50--700ml；

- 电机转速：2000-10000rpm，可升级至13000rpm，数字显示，连续可调，运行稳定时时噪音小于70分贝；（提供13000rpm噪声检测实物图片，并提供样机进行视频认证）

- 研磨时间设置:1秒-9分钟59秒，数字显示，连续可调；

- 转刀：二叶刀头，刀片不在同一水平面，保持一定的间距高度，并且具有韧面和钝面之分，分别可用于大块样品的粗粉碎或者精细粉碎；

- 转刀直径：不小于119mm，刀头外围线速度：不小于62m/s；

- 研磨套件类型及材质：转刀—不锈钢制、钛制、锯齿形；研磨容器—耐压热塑料制(通明、防划）、不锈钢制，顶盖—标准顶盖、重力顶盖、带溢流渠的重力顶盖；

- 存储模式：程序可存储9组常用参数，方便快速调取使用；

- 仪器具有电磁锁，在研磨过程中机盖无法打开或者机盖正常锁紧前仪器无法开启，最大限度的保证了操作的安全性；

- 具有间歇、正反转及点击模式, 均可在控制面板上按键式直接操作； 不接受操作面板旋钮式设计，操作繁琐；

- 设备需对研磨容器平台做防腐和导流设计，能有效避免后期操作中出现研磨平台受样品或水渍腐蚀、电机轴生锈等现象，不接受研磨平台直接镀漆或橡胶垫设计（时间长易脱漆、电机进水损害）（需提供实物图片）；

- 研磨平台固定研磨容器的定位槽高度不能超过2cm。高度太高，不便与研磨容器的取放（提供实物图片为证）；

- 仪器必须具备针对该型号的独立欧盟CE认证证书，且需提供相关检测报告；

- 仪器配件均可进行高温高压灭菌或者防重金属污染；

- 钛制转刀需要提供具有资质的第三方检测机构出具的检测证明；

- 参考配置

1、刀式研磨仪主机：2台；

2、1升耐压热塑料容器：4个

3、标准顶盖：2个；

4、转刀：不锈钢制，2把；

5、转刀：钛制，2把；；

6、PP重力顶盖： 2个；

7、样品刮刀：2把；

三、售后服务及资格能力

- 主机三年质保，仪器终生维修；

- 免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行现场免费培训；

- 仪器生产厂家在国内外设有代理或直属机构，售后服务专业及时，并且可提供样机进行做样演示。