| 附件1： 快检设备基础参数要求及数量需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 |
| 1 | ATP荧光检测仪 | 1、显示屏：触摸液晶显示屏； 2、操作系统：≥32位ARM嵌入式操作系统； 3、限值设置：内置常用样本限量标准，可继续添加； 4、检测精度：2x10-18mol ATP ； 5、检测范围：0-99999 RLU （相对发光单位）； 6、检测时间：≤15秒 ； 7、调零时间：≤20秒； 8、校准功能：支持免调零极速开机； 9、存储功能：自动存储≥20万个检测结果，样本编号自动累加； 10、数据导出：支持USB数据导出； 11、数据处理：检测结果为Excel表格，连接电脑即可拷贝； 12、试剂开放：通用国内外一体化采集拭子，支持固体和液体检测拭子； 13、无操作自动关机、文字语音提示功能； 14、电池容量：≥2000 mAH ； 15、额定功率：1.0-1.2 W； 16、待机时间：6 个月； 17、充电电源： DC 5V /2A； 18、重复性： CV≤5% ； 19、稳定性： CV≤5% ； 20、通信接口： USB（标配）、wifi； 23、仪器重量：小巧、轻便、易携带 | 3 |
| 2 | 紫外线辐射强度计 | 1、功率量程：0.1uw/cm² -10万mw/cm²（根据光源强弱自动切换单位） 2、能量量程：0.1uj/cm² - 999999999.9 mj/cm² 3、功率单位：uw/cm²、 mw/cm²、w/cm²、w/m²(可自动/手动切换） 4、能量单位：uj/cm²、 mj/cm²、j/cm²、j/m²(可自动/手动切换） 5、量程变化量：≥9.9亿 6、功率误差：±5+5%H（ H表示实测值）（优于国家二级紫外辐照精度） 7、能量误差：±5%（优于国家二级紫外辐照精度）8、分辨率：0.1 9、温度测量范围：-55℃ - 125℃0 10、温度误差：±0.5℃ 11、响应速度：2048次/秒 12、屏幕刷新速度：10次/秒 13、操作方式：支持触摸屏 14、显示窗口：电容触摸屏 15、电池：锂电池 ，可持续续航约10小时 16、自动关机：无感应或无操作自动关机（充电状态下不生效） 17、操作提示音：有/可关闭 18、使用环境：-20℃ - 60℃ , 湿度小于85% ，无凝露 19、语文：简体中文、 English 20、通讯方式：USB 21、探头尺寸：圆形 φ30-38mm 厚10-14mm 22、感光孔直径：φ6-8mm 23、使用温度：-20-120℃ | 4 |
| 3 | 激光测距仪 | 1、检出限：0.01m，0.001m 2、检测范围：0.01～100m，0.001～100m 3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 | 2 |
| 4 | 声级计（噪声仪） | - 执行标准：声级计符合GB/T 3785.1—2023 2级/IEC 61672-1:2013 Class 2； 2、测量范围：18 dBA～145 dBA； 3、时间计权：并行（同时）F、S、I； 4、频率计权：并行（同时）A、C、Z； 5、显示器：电容触摸屏 6、频率范围：20 Hz～12.5 kHz； 7、Ａ/Ｄ位数：20-26位； 8、采样频率：40-50 kHz、90-100 kHz； 9、主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、、Lxpeak等； 10、数据存贮：大于等于60 G内部存储； 11、输出接口：AC、DC、IO扩展口、USB接口、蓝牙； 12、测量时间：1 s到99 h任意设置； 13、工作温度：-10 ℃～50 ℃； 14、相对湿度：0 %～90 %； | 3 |
| 5 | 便携式尿素检测仪 | 1、检出限：0.5 mg/L 2、检测范围：0.5～5.0mg/L（低量程），5～15mg/L（高量程） 3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 | 1 |
| 6 | 学生身高课桌椅型号测量尺 | 学生身高和课桌椅型号符合即可 | 3 |
| 7 | 有效氯测定仪 | - 检测范围：0～1.0g/L 2、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 | 1 |
| 8 | 环氧乙烷检测仪 | - 便携手持式，ETO量程0-100PPM，分辨率不小于0.01PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。 2、采用工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。 3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。 4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。 5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测 | 1 |
| 9 | 臭氧分析仪 | 1、便携手持式，量程0-10PPM，分辨率不小于0.01PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。 2、采用工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。 3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。 4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。 5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测 | 1 |
| 10 | 总挥发性有机物测定仪 | 1、便携手持式，VOC量程：0-20PPM，分辨率：不小于0.01PPM，PID传感器，精度≤±3%F.S。 2、采用工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。 3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。 4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。 5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测 | 2 |
| 11 | 数字测尘仪（防爆） | - 检出限：0.01mg/m³， 2、检测范围：0.01～100 mg/m³ 3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 | 1 |
| 12 | 便携式余氯/总氯检测仪 | 余氯： 1、检出限：0.01mg/L， 2、检测范围：0.01～4.00mg/L，0.01～10.00mg/L*， 3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 总氯： 1、检出限：0.01mg/L 2、检测范围：0.01～2.00mg/L，0.01～8.00mg/L 3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 | 2 |
| 13 | 便携式多气体复合式检测报警仪 | 1、便携手持式，H2S量程：0-100PPM，分辨率：不小于0.01PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。CO量程：0-1000PPM，分辨率：不小于0.1PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。O2量程：0-30%VOL，分辨率：不小于0.01%VOL，电化学传感器，精度≤±3%F.S。EX量程：0-100%LEL，分辨率：不小于0.1%LEL，催化燃烧传感器，精度≤±3%F.S。 2、采用彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。 3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。 4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。 5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测 | 1 |
| 14 | 便携式pH计 | - 检出限：0.01pH - 检测范围：0～14pH 3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 | 1 |
| 15 | 便携式温度计（水温） | - 分辨率：±1℃，室内：0～60℃，室外：-40～60℃ - 满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 | 1 |
| 16 | 个人剂量报警仪 | 1、测量类型：X、γ射线，中子射线可考虑选配 2、能量响应：15keV～10MeV 3、剂量当量范围：0Sv～10Sv 4、剂量率范围：0.01μSv/h～500mSv/h， 5、有固定报警阈值，超阈值有声光报警 6、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 | 1 |
| 17 | 数字式照度计 | 1、分辨率：0.1 Lux 2、检测范围：1～5000 Lux，0～200000Lux 3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 | 1 |
| 18 | 检气管（有毒气体检测管） | 1、对作业场所空气中有毒气体浓度进行半定量检测； 2、使用方法：吸取一定体积空气样品通过检气管进行检测； 3、配置：手动采样器或流量气泵、气体检测管； 4、可检测气体种类包括：一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化碳、氨气、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化氢、臭氧、甲醛； 5、量程：手动采样器或流量气50ml/100ml； 一氧化碳：10～200mg/m³；硫化氢：2～60mg/m³；氯气：1～30mg/m³；二氧化碳：5000～200000mg/m³；氨气：1～30mg/m³；二氧化硫：50～1000mg/m³；氮氧化物：5～100mg/m³；氯化氢：1～30mg/m³；氟化氢：1～30mg/m³；臭氧：0.3～10mg/m³； 6、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 | 1 |
| 19 | 压力温度检测仪（非在线/在线） | - 温度检出限：0.1℃ - 温度范围：-85至150℃ ，温度精度：±0.05℃，温度分辨率：0.001℃ - 压力检出限：0.1kPa - 压力范围：0～700kPa，压力精度：1kPa。压力分辨率：0.01 kPa 5、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 | 1 |
| 20 | 甲醛检测仪 | 1、便携手持式，CH2O量程0-10PPM，分辨率不小于0.01PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。 2、采用工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。 3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。 4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。 5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测 | 2 |
| 21 | 热电风速计 | - 风速检出限：0.05m/s 2、风速检测范围：0.1～10m/s 3、量程0～20 m/s 4、精度±（0.03 m/s +5%测量值） 5、分辨率0.01m/s 6、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 | 2 |
| 22 | 便携式氧化还原电位测定仪 | 1、分辨率：0.1mV 2、检测范围：-2000～2000 mV 3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 | 1 |
| 23 | 氨气检测仪 | 1、便携手持式，NH3量程0-100PPM，分辨率不小于0.1PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。 2、采用工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。 3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。 4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。 5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测 | 1 |
| 24 | 表面污染检测仪 | 1、检测范围：对α发射体低于0.04Bq/cm2,对β发射体低于0.4Bq/cm2 2、单位：cps、cpm或Bq/cm2 3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 | 2 |
| 25 | 一氧化碳检测仪 | 1、便携手持式，CO量程0-500PPM，分辨率不小于0.1PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。 2、采用工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。 3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。 4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。 5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测 | 1 |
| 26 | 人体振动分析仪 | 1、符 合 标 准：GBZ/T189.9—2025《⼯作场所物理因素测量标准第9部分⼿传振动》 GB/T23716—2009《人体对振动的响应测量仪器》 2、标称灵敏度：≥4mV/（m/S2） 3、横向灵敏度⽐：不⼤于8% 4、频率范围：4Hz〜2000Hz 5、测量范围：0.02m/S2 ~251m/S2（注：以 10 -6m/S2为参考） 6、采样频率：40-50KHz 7、时间计权:1s、8s 8、频率计权:a(⽆计权)、Wh 9、显示器：不小于1.0英⼨TFT-LCD屏 10、主要测量指标：⼿传振动：VL,1、VLmax、VLmin、VLeq,T、aRMS,1、aRMS,T、 amax、amin、apeak,T、ahw(4)、A（8） 11、数据存储：≥60GB | 1 |
| 27 | 氰尿酸检测仪 | 1、检测范围：0～100mg/L 2、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 | 2 |
| 28 | 数字式温湿度计 | 温度: 1、分辨率：0.1℃ 2、检测范围：0～60℃ 3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 湿度: 1、分辨率：0.1%RH 2、检测范围：10～90%RH， 0～100%RH 3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求 | 1 |
| 29 | 便携式一氧化碳（CO）/二氧化碳（CO2）测定仪 | 1、便携手持式，CO量程0-1000PPM，分辨率不小于1PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。CO2量程0-10000PPM，分辨率不小于1PPM，国产红外传感器，精度≤±2%F.S。 2、采用工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。 3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。 4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。 5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测 | 1 |
| 30 | 多设备参数水质分析仪（分别用于生活饮用水和泳池水现场监测） | 测量范围: 1.浊度：0-100NTU 2.余氯：0-2.5-10 3.尿素：0-5mg/L 4.PH：0-14pH 5.温度：0-100° 分辨率: 1.浊度：不小于0.01NTU 2.余氯、总氯、化合氯、尿素：不小于0.01mg/L 3.PH：不小于0.01pH 重复性:≤2% 示值误差:±5%FS | 2 |
| 31 | 辐射巡测仪 | 1、探 测 器：φ30×25mm±5%，NaI闪烁晶体+固态光电倍增器。 2、灵 敏 度：1µSv/h≥350CPS。 3、测量范围：剂量率：0.01～600.00µSv/h。 累计剂量：0.00µSv～99999µSv。 4、能量范围：30keV～3MeV。 5、能量响应：48keV～3MeV ≤±30%（相对于 137Cs）。 6、相对误差：≤±10%。 7、测量时间：1秒-250秒可自由编程。 8、报 警 阈：两级报警，0.01-999.99可编程。 9、显示单位：可根据量程自动调程。 剂 量 率：nSv/h、µSv/h、nGy/h、µGy/h。 计数率：CPS。 10、电源功耗：锂电池 | 1 |
| 32 | 便携式二氧化氯检测仪 | 1、便携手持式，CLO2量程：0-5PPM，分辨率：不小于0.01PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。 2、采用工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。 3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。 4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。 5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测 | 1 |
|  | 合计 |  | 49 |