	附件1：
快检设备基础参数要求及数量需求

	序号
	产品名称
	参数要求
	数量

	1
	ATP荧光检测仪
	1、显示屏：触摸液晶显示屏；
2、操作系统：≥32位ARM嵌入式操作系统；
3、限值设置：内置常用样本限量标准，可继续添加；
4、检测精度：2x10-18mol ATP ；
5、检测范围：0-99999 RLU （相对发光单位）； 
6、检测时间：≤15秒 ；
7、调零时间：≤20秒；
8、校准功能：支持免调零极速开机； 
9、存储功能：自动存储≥20万个检测结果，样本编号自动累加；
10、数据导出：支持USB数据导出；
11、数据处理：检测结果为Excel表格，连接电脑即可拷贝；
12、试剂开放：通用国内外一体化采集拭子，支持固体和液体检测拭子；
13、无操作自动关机、文字语音提示功能；
14、电池容量：≥2000 mAH ；
15、额定功率：1.0-1.2 W；
16、待机时间：6 个月； 
17、充电电源：	DC 5V /2A；
18、重复性： 	CV≤5% ；
19、稳定性：  	CV≤5% ；
20、通信接口：  USB（标配）、wifi；
23、仪器重量：小巧、轻便、易携带
	3

	2
	紫外线辐射强度计
	1、功率量程：0.1uw/cm² -10万mw/cm²（根据光源强弱自动切换单位）
2、能量量程：0.1uj/cm² - 999999999.9 mj/cm²
3、功率单位：uw/cm²、 mw/cm²、w/cm²、w/m²(可自动/手动切换）
4、能量单位：uj/cm²、 mj/cm²、j/cm²、j/m²(可自动/手动切换）
5、量程变化量：≥9.9亿
6、功率误差：±5+5%H（ H表示实测值）（优于国家二级紫外辐照精度）
7、能量误差：±5%（优于国家二级紫外辐照精度）8、分辨率：0.1
9、温度测量范围：-55℃ - 125℃0
10、温度误差：±0.5℃
11、响应速度：2048次/秒
12、屏幕刷新速度：10次/秒
13、操作方式：支持触摸屏
14、显示窗口：电容触摸屏
15、电池：锂电池 ，可持续续航约10小时
16、自动关机：无感应或无操作自动关机（充电状态下不生效）
17、操作提示音：有/可关闭
18、使用环境：-20℃ - 60℃ ,  湿度小于85% ，无凝露
19、语文：简体中文、 English
20、通讯方式：USB
21、探头尺寸：圆形 φ30-38mm 厚10-14mm
22、感光孔直径：φ6-8mm
23、使用温度：-20-120℃
	4

	3
	激光测距仪
	1、检出限：0.01m，0.001m 
2、检测范围：0.01～100m，0.001～100m 
3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
	2

	4
	声级计（噪声仪）
	1、 执行标准：声级计符合GB/T 3785.1—2023 2级/IEC 61672-1:2013 Class 2；
2、测量范围：18 dBA～145 dBA；
3、时间计权：并行（同时）F、S、I；
4、频率计权：并行（同时）A、C、Z；
5、显示器：电容触摸屏
6、频率范围：20 Hz～12.5 kHz；
7、Ａ/Ｄ位数：20-26位；
8、采样频率：40-50 kHz、90-100 kHz；
9、主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、、Lxpeak等；
10、数据存贮：大于等于60 G内部存储；
11、输出接口：AC、DC、IO扩展口、USB接口、蓝牙；
12、测量时间：1 s到99 h任意设置；
13、工作温度：-10 ℃～50 ℃；
14、相对湿度：0 %～90 %；
	3

	5
	便携式尿素检测仪
	1、检出限：0.5 mg/L
2、检测范围：0.5～5.0mg/L（低量程），5～15mg/L（高量程）
3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
	1

	6
	学生身高课桌椅型号测量尺
	学生身高和课桌椅型号符合即可
	3

	7
	有效氯测定仪
	1、 检测范围：0～1.0g/L  
2、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
	1

	8
	环氧乙烷检测仪
	1、 便携手持式，ETO量程0-100PPM，分辨率不小于0.01PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。
2、采用工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。
3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。
4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。
5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测
	1

	9
	臭氧分析仪
	1、便携手持式，量程0-10PPM，分辨率不小于0.01PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。
2、采用工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。
3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。
4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。
5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测
	1

	10
	总挥发性有机物测定仪
	1、便携手持式，VOC量程：0-20PPM，分辨率：不小于0.01PPM，PID传感器，精度≤±3%F.S。
2、采用工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。
3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。
4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。
5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测
	2

	11
	数字测尘仪（防爆）
	1、 检出限：0.01mg/m³，
2、检测范围：0.01～100 mg/m³
3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
	1

	12
	便携式余氯/总氯检测仪
	余氯：
1、检出限：0.01mg/L，
2、检测范围：0.01～4.00mg/L，0.01～10.00mg/L*，
3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
总氯：
1、检出限：0.01mg/L  
2、检测范围：0.01～2.00mg/L，0.01～8.00mg/L
3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
	2

	13
	便携式多气体复合式检测报警仪
	1、便携手持式，H2S量程：0-100PPM，分辨率：不小于0.01PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。CO量程：0-1000PPM，分辨率：不小于0.1PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。O2量程：0-30%VOL，分辨率：不小于0.01%VOL，电化学传感器，精度≤±3%F.S。EX量程：0-100%LEL，分辨率：不小于0.1%LEL，催化燃烧传感器，精度≤±3%F.S。
2、采用彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。
3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。
4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。
5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测
	1

	14
	便携式pH计
	1、 检出限：0.01pH
2、 检测范围：0～14pH
3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
	1

	15
	便携式温度计（水温）
	1、 分辨率：±1℃，室内：0～60℃，室外：-40～60℃
2、 满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
	1

	16
	个人剂量报警仪
	1、测量类型：X、γ射线，中子射线可考虑选配
2、能量响应：15keV～10MeV
3、剂量当量范围：0Sv～10Sv
4、剂量率范围：0.01μSv/h～500mSv/h，
5、有固定报警阈值，超阈值有声光报警
6、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
	1

	17
	数字式照度计
	1、分辨率：0.1 Lux
2、检测范围：1～5000 Lux，0～200000Lux  
3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
	1

	18
	检气管（有毒气体检测管）
	1、对作业场所空气中有毒气体浓度进行半定量检测；
2、使用方法：吸取一定体积空气样品通过检气管进行检测；
3、配置：手动采样器或流量气泵、气体检测管；
4、可检测气体种类包括：一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化碳、氨气、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化氢、臭氧、甲醛；
5、量程：手动采样器或流量气50ml/100ml；
一氧化碳：10～200mg/m³；硫化氢：2～60mg/m³；氯气：1～30mg/m³；二氧化碳：5000～200000mg/m³；氨气：1～30mg/m³；二氧化硫：50～1000mg/m³；氮氧化物：5～100mg/m³；氯化氢：1～30mg/m³；氟化氢：1～30mg/m³；臭氧：0.3～10mg/m³；
6、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
	1

	19
	压力温度检测仪（非在线/在线）
	1、 温度检出限：0.1℃ 
2、 温度范围：-85至150℃ ，温度精度：±0.05℃，温度分辨率：0.001℃
3、 压力检出限：0.1kPa 
4、 压力范围：0～700kPa，压力精度：1kPa。压力分辨率：0.01 kPa 
5、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
	1

	20
	甲醛检测仪
	1、便携手持式，CH2O量程0-10PPM，分辨率不小于0.01PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。
2、采用工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。
3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。
4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。
5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测
	2

	21
	热电风速计
	1、 风速检出限：0.05m/s 
2、风速检测范围：0.1～10m/s 
3、量程0～20 m/s 
4、精度±（0.03 m/s +5%测量值） 
5、分辨率0.01m/s
6、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
	2

	22
	便携式氧化还原电位测定仪
	1、分辨率：0.1mV
2、检测范围：-2000～2000 mV
3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
	1

	23
	氨气检测仪
	1、便携手持式，NH3量程0-100PPM，分辨率不小于0.1PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。
2、采用工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。
3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。
4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。
5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测
	1

	24
	表面污染检测仪
	1、检测范围：对α发射体低于0.04Bq/cm2,对β发射体低于0.4Bq/cm2
2、单位：cps、cpm或Bq/cm2
3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
	2

	25
	一氧化碳检测仪
	1、便携手持式，CO量程0-500PPM，分辨率不小于0.1PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。
2、采用工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。
3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。
4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。
5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测
	1

	26
	人体振动分析仪
	1、符 合 标 准：GBZ/T189.9—2025《⼯作场所物理因素测量标准第9部分⼿传振动》
GB/T23716—2009《人体对振动的响应测量仪器》
2、标称灵敏度：≥4mV/（m/S2）
3、横向灵敏度⽐：不⼤于8%
4、频率范围：4Hz〜2000Hz
5、测量范围：0.02m/S2 ~251m/S2（注：以 10 -6m/S2为参考）
6、采样频率：40-50KHz
7、时间计权:1s、8s
8、频率计权:a(⽆计权)、Wh
9、显示器：不小于1.0英⼨TFT-LCD屏
10、主要测量指标：⼿传振动：VL,1、VLmax、VLmin、VLeq,T、aRMS,1、aRMS,T、
amax、amin、apeak,T、ahw(4)、A（8）	
11、数据存储：≥60GB
	1

	27
	氰尿酸检测仪
	1、检测范围：0～100mg/L
2、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
	2

	28
	数字式温湿度计
	温度:
1、分辨率：0.1℃ 
2、检测范围：0～60℃
3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
湿度:
1、分辨率：0.1%RH 
2、检测范围：10～90%RH， 0～100%RH
3、满足《卫生健康行政执法装备标准（2025 版）》要求
	1

	29
	便携式一氧化碳（CO）/二氧化碳（CO2）测定仪
	1、便携手持式，CO量程0-1000PPM，分辨率不小于1PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。CO2量程0-10000PPM，分辨率不小于1PPM，国产红外传感器，精度≤±2%F.S。
[bookmark: _GoBack]2、采用工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。
3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。
4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。
5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测
	1

	30
	多设备参数水质分析仪（分别用于生活饮用水和泳池水现场监测）
	测量范围:
1.浊度：0-100NTU
2.余氯：0-2.5-10
3.尿素：0-5mg/L
4.PH：0-14pH
5.温度：0-100°
分辨率:
1.浊度：不小于0.01NTU
2.余氯、总氯、化合氯、尿素：不小于0.01mg/L
3.PH：不小于0.01pH
重复性:≤2%
示值误差:±5%FS
	2

	31
	辐射巡测仪
	1、探 测 器：φ30×25mm±5%，NaI闪烁晶体+固态光电倍增器。
2、灵 敏 度：1µSv/h≥350CPS。
3、测量范围：剂量率：0.01～600.00µSv/h。
          累计剂量：0.00µSv～99999µSv。 
4、能量范围：30keV～3MeV。
5、能量响应：48keV～3MeV ≤±30%（相对于 137Cs）。
6、相对误差：≤±10%。
7、测量时间：1秒-250秒可自由编程。
8、报 警 阈：两级报警，0.01-999.99可编程。
9、显示单位：可根据量程自动调程。
         剂 量 率：nSv/h、µSv/h、nGy/h、µGy/h。
         计数率：CPS。
10、电源功耗：锂电池
	1

	32
	便携式二氧化氯检测仪
	1、便携手持式，CLO2量程：0-5PPM，分辨率：不小于0.01PPM，电化学传感器，精度≤±3%F.S。
2、采用工业彩屏显示，带防跌倒报警功能，PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换，内置气体采样泵，可自动抽气检测。
3、具有数据存储功能，可存储、查看、导出数据。
4、内置可充锂电电池，带二级声光报警功能，浓度超标可即时报警。单通道可存储数据上万组。
5、全软件自动校准、传感器多级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，全中文/英文操作菜单，简单实用。最多可选定制多种气体同时检测
	1
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